Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N º 0171 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 5LO4PN23

- CLIENTE: DS CIENTÍFICA

Endereço: AVENIDA REYNALDO DE PORCARI, Nº 2788 – MEDEIROS - JUNDIAÍ - SP - BRASIL

Contato: JHENNIFER MILITÃO  / (11) 98859 9577

- INSTRUMENTO CALIBRADO: CALIBRADOR MULTIFUNCAO

Código: DS 0004

Marca: ECIL	Modelo: CAPPO PLUS Nº Série: Não Consta		Tipo: DIGITAL Local de Instalação: DS CIENTÍFICA

# IDENTIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO:

Data de recebimento: 28/11/2022	Período de calibração: 28/11/2022	Data de emissão: 04/12/2022

Local de calibração: Instalação Permanente do Laboratório Trescal - Cerquilho

Endereço: Av. Antonio Bettini, 333 - Distrito Industrial - Cerquilho - SP - Brasil

# CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura Ambiente	Umidade Relativa do Ar

( 23±5 ) ºC	( 57,5±12,5 ) %ur

- RESUMO DO MÉTODO DE CALIBRAÇÃO: Método(s): M-255 Rev - 05

## Pág. 1/12

Descrição do Método: A Calibração foi realizada conforme método citado comparando-se o instrumento com o padrão listado no item 8. A série de medições (números de leituras e pontos na escala) estão definidas nas tabelas de valores encontrados.

# COMENTÁRIOS:

A reprodução deste documento somente poderá ser feita integralmente. Reprodução de partes requer a aprovação prévia e por escrito da TRESCAL. Os resultados apresentados referem-se exclusivamente ao equipamento em questão, submetido à calibração nas condições especificadas, não sendo extensivo a qualquer lote. Eventuais ajustes, laudo e interpretações dos resultados não fazem parte do escopo de acreditação deste Laboratório. Este certificado atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, a qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade à padrões nacionais de medida.A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência (k), o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (Veff) corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02. O valor de referência (Vref) e o Erro são formatados em função da Incerteza Expandida conforme orientações da Cgcre.A calibração foi realizada com os cabos de extensão/compensação fornecidos pelo cliente.

# EQUIPAMENTOS AUXILIARES:

P-259/87 - BAROTERMOHIGROMETRO - R8KIUP22 (GERO CAL 0171) - Válido até:31/05/2023

# PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO:

P-082/53 - CALIBRADOR MULTIFUNCAO - 182983-101 (IPT CAL 0047) - Válido até:28/02/2023 P-114/32 - MULTIMETRO - 322J9A22 (GERO CAL 0171) - Válido até:31/05/2023

P-004/71 - CALIBRADOR MULTIFUNCAO - 2022/000504 - 2022/000506 (GERO CAL 0171) - Válido até:31/03/2023

Assinado de forma digital por Vinícius Grando de Campos Dados: 04/10/2022 09:42:43 -03:00:00

DANILO ANTUNES PAES DE SOUZA

Executante

Signatário autorizado

Este documento foi produzido e assinado eletronicamente.

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N º 0171 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 5LO4PN23

# VALORES ENCONTRADOS:

Faixa de indicação: -18,000 mV à 22,000 mV

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRef | VI - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| -17,9000 | -17,898 | 0,0020 | 0,0047 | mV | 2,00 | ∞ |
| -15,0000 | -15,000 | 0,0000 | 0,0045 | mV | 2,00 | ∞ |
| -10,0000 | -9,999 | 0,0010 | 0,0041 | mV | 2,00 | ∞ |
| -5,0000 | -5,001 | -0,0010 | 0,0038 | mV | 2,00 | ∞ |
| -1,0000 | -0,999 | 0,0010 | 0,0035 | mV | 2,00 | ∞ |
| 1,0000 | 0,999 | -0,0010 | 0,0035 | mV | 2,00 | ∞ |
| 5,0000 | 5,000 | 0,0000 | 0,0038 | mV | 2,00 | ∞ |
| 10,0000 | 9,999 | -0,0010 | 0,0041 | mV | 2,00 | ∞ |
| 15,0000 | 14,999 | -0,0010 | 0,0045 | mV | 2,00 | ∞ |
| 22,0000 | 21,999 | -0,0010 | 0,0050 | mV | 2,00 | ∞ |

Valor de uma divisão: 0,001 mV Tipo de Sinal: Tensão Contínua Complemento: Modo Medição

VI - Valor Indicado pelo Instrumento	VRef - Valor de Referência

Faixa de indicação: -18,00 mV à 100,00 mV

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRef | VI - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| -18,0000 | -18,00 | 0,0000 | 0,0074 | mV | 2,00 | ∞ |
| -2,0000 | -2,00 | 0,0000 | 0,0068 | mV | 2,00 | ∞ |
| 2,000 | 2,00 | 0,000 | 0,011 | mV | 2,37 | 8 |
| 10,0000 | 9,99 | -0,0100 | 0,0071 | mV | 2,00 | ∞ |
| 20,000 | 20,00 | 0,000 | 0,011 | mV | 2,28 | 10 |
| 40,000 | 40,00 | 0,000 | 0,012 | mV | 2,21 | 13 |
| 60,000 | 59,99 | -0,010 | 0,012 | mV | 2,15 | 18 |
| 80,000 | 79,99 | -0,010 | 0,011 | mV | 2,00 | ∞ |
| 90,000 | 89,99 | -0,010 | 0,011 | mV | 2,00 | ∞ |
| 100,000 | 99,99 | -0,010 | 0,012 | mV | 2,00 | ∞ |

Valor de uma divisão: 0,01 mV Tipo de Sinal: Tensão Contínua Complemento: Modo Medição

VI - Valor Indicado pelo Instrumento	VRef - Valor de Referência

## -------------------------- Fim da página --------------------------

Pág. 2/12

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N º 0171 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 5LO4PN23

Faixa de indicação: -2,0 mV à 1000,0 mV

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRef | VI - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| -2,000 | -1,9 | 0,100 | 0,057 | mV | 2,00 | ∞ |
| 100,000 | 99,9 | -0,100 | 0,058 | mV | 2,00 | ∞ |
| 250,000 | 249,9 | -0,100 | 0,061 | mV | 2,00 | ∞ |
| 500,000 | 499,9 | -0,100 | 0,069 | mV | 2,00 | ∞ |
| 750,000 | 749,9 | -0,100 | 0,080 | mV | 2,00 | ∞ |
| 1000,000 | 999,9 | -0,100 | 0,092 | mV | 2,00 | ∞ |

Valor de uma divisão: 0,1 mV Tipo de Sinal: Tensão Contínua Complemento: Modo Medição

VI - Valor Indicado pelo Instrumento	VRef - Valor de Referência

Faixa de indicação: 0,000 V à 10,000 V

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRef | VI - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| 1,00000 | 1,000 | 0,00000 | 0,00058 | V | 2,00 | ∞ |
| 2,50000 | 2,499 | -0,00100 | 0,00061 | V | 2,00 | ∞ |
| 5,00000 | 4,999 | -0,00100 | 0,00067 | V | 2,00 | ∞ |
| 7,50000 | 7,498 | -0,00200 | 0,00075 | V | 2,00 | ∞ |
| 10,00000 | 9,998 | -0,00200 | 0,00085 | V | 2,00 | ∞ |

Valor de uma divisão: 0,001 V Tipo de Sinal: Tensão Contínua Complemento: Modo Medição

VI - Valor Indicado pelo Instrumento	VRef - Valor de Referência

Faixa de indicação: 0,000 mA à 21,000 mA

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRef | VI - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| 1,00000 | 1,000 | 0,00000 | 0,00070 | mA | 2,00 | ∞ |
| 4,00000 | 3,999 | -0,00100 | 0,00094 | mA | 2,00 | ∞ |
| 8,0000 | 7,999 | -0,0010 | 0,0013 | mA | 2,00 | ∞ |
| 12,0000 | 11,999 | -0,0010 | 0,0017 | mA | 2,00 | ∞ |
| 16,0000 | 15,999 | -0,0010 | 0,0022 | mA | 2,00 | ∞ |
| 21,0000 | 20,997 | -0,0030 | 0,0027 | mA | 2,00 | ∞ |

Valor de uma divisão: 0,001 mA Tipo de Sinal: Corrente Contínua Complemento: Modo Medição

VI - Valor Indicado pelo Instrumento	VRef - Valor de Referência

## -------------------------- Fim da página --------------------------

Pág. 3/12

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N º 0171 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 5LO4PN23

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRef | VI - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| 40,000 | 39,99 | -0,010 | 0,011 | Ohm | 2,32 | 9 |
| 100,000 | 100,00 | 0,000 | 0,012 | Ohm | 2,00 | ∞ |
| 200,000 | 200,00 | 0,000 | 0,021 | Ohm | 2,00 | ∞ |
| 300,000 | 300,00 | 0,000 | 0,031 | Ohm | 2,00 | ∞ |
| 400,000 | 400,01 | 0,010 | 0,041 | Ohm | 2,00 | ∞ |

Faixa de indicação: 0,00 Ohm à 400,00 Ohm Valor de uma divisão: 0,01 Ohm Complemento: Modo Medição - 4 Fios

VI - Valor Indicado pelo Instrumento	VRef - Valor de Referência

Faixa de indicação: -18,000 mV à 22,000 mV

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | VRef - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| -18,000 | -18,0005 | 0,0005 | 0,0039 | mV | 2,00 | ∞ |
| -15,000 | -15,0007 | 0,0007 | 0,0039 | mV | 2,00 | ∞ |
| -10,000 | -9,9999 | -0,0001 | 0,0038 | mV | 2,00 | ∞ |
| -5,000 | -5,0003 | 0,0003 | 0,0038 | mV | 2,00 | ∞ |
| -1,000 | -1,0005 | 0,0005 | 0,0038 | mV | 2,00 | ∞ |
| 1,000 | 1,0007 | -0,0007 | 0,0038 | mV | 2,00 | ∞ |
| 5,000 | 5,0006 | -0,0006 | 0,0038 | mV | 2,00 | ∞ |
| 10,000 | 10,0027 | -0,0027 | 0,0038 | mV | 2,00 | ∞ |
| 15,000 | 15,0025 | -0,0025 | 0,0039 | mV | 2,00 | ∞ |
| 22,000 | 22,0027 | -0,0027 | 0,0039 | mV | 2,00 | ∞ |

Valor de uma divisão: 0,001 mV Tipo de Sinal: Tensão Contínua Complemento: Modo Geração

VI - Valor Indicado pelo Instrumento	VRef - Valor de Referência

## -------------------------- Fim da página --------------------------

Pág. 4/12

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N º 0171 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 5LO4PN23

Faixa de indicação: -18,00 mV à 100,00 mV

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | VRef - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| -18,00 | -18,0016 | 0,0016 | 0,0069 | mV | 2,00 | ∞ |
| -2,00 | -1,9994 | -0,0006 | 0,0069 | mV | 2,00 | ∞ |
| 2,00 | 2,0008 | -0,0008 | 0,0069 | mV | 2,00 | ∞ |
| 10,00 | 10,0009 | -0,0009 | 0,0069 | mV | 2,00 | ∞ |
| 20,00 | 20,0027 | -0,0027 | 0,0070 | mV | 2,00 | ∞ |
| 40,00 | 40,0047 | -0,0047 | 0,0071 | mV | 2,00 | ∞ |
| 60,00 | 60,0089 | -0,0089 | 0,0073 | mV | 2,00 | ∞ |
| 80,00 | 80,0117 | -0,0117 | 0,0077 | mV | 2,00 | ∞ |
| 100,00 | 100,0132 | -0,0132 | 0,0082 | mV | 2,00 | ∞ |

Valor de uma divisão: 0,01 mV Tipo de Sinal: Tensão Contínua Complemento: Modo Geração

VI - Valor Indicado pelo Instrumento	VRef - Valor de Referência

Faixa de indicação: -2,0 mV à 1000,0 mV

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | VRef - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| -2,0 | -2,002 | 0,002 | 0,057 | mV | 2,00 | ∞ |
| 100,0 | 100,002 | -0,002 | 0,058 | mV | 2,00 | ∞ |
| 250,0 | 250,004 | -0,004 | 0,058 | mV | 2,00 | ∞ |
| 500,0 | 500,007 | -0,007 | 0,061 | mV | 2,00 | ∞ |
| 750,0 | 750,004 | -0,004 | 0,066 | mV | 2,00 | ∞ |
| 1000,0 | 1000,010 | -0,010 | 0,071 | mV | 2,00 | ∞ |

Valor de uma divisão: 0,1 mV Tipo de Sinal: Tensão Contínua Complemento: Modo Geração

VI - Valor Indicado pelo Instrumento     VRef - Valor de Referência

## -------------------------- Fim da página --------------------------

Pág. 5/12

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N º 0171 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 5LO4PN23

Faixa de indicação: 0,000 V à 10,000 V

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | VRef - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| 1,000 | 1,00003 | -0,00003 | 0,00057 | V | 2,00 | ∞ |
| 2,500 | 2,50046 | -0,00046 | 0,00061 | V | 2,03 | 248 |
| 5,000 | 5,00078 | -0,00078 | 0,00058 | V | 2,00 | ∞ |
| 7,500 | 7,50137 | -0,00137 | 0,00057 | V | 2,00 | ∞ |
| 10,000 | 10,00151 | -0,00151 | 0,00057 | V | 2,00 | ∞ |

Valor de uma divisão: 0,001 V Tipo de Sinal: Tensão Contínua Complemento: Modo Geração

VI - Valor Indicado pelo Instrumento     VRef - Valor de Referência

Faixa de indicação: 0,000 mA à 21,000 mA

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | VRef - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| 1,000 | 0,99920 | 0,00080 | 0,00058 | mA | 2,00 | ∞ |
| 4,000 | 3,99927 | 0,00073 | 0,00069 | mA | 2,09 | 32 |
| 8,000 | 7,99837 | 0,00163 | 0,00058 | mA | 2,00 | ∞ |
| 12,000 | 11,99923 | 0,00077 | 0,00058 | mA | 2,00 | ∞ |
| 16,000 | 15,9987 | 0,0013 | 0,0041 | mA | 4,53 | 2 |
| 21,000 | 21,0003 | -0,0003 | 0,0025 | mA | 2,00 | ∞ |

Valor de uma divisão: 0,001 mA Tipo de Sinal: Corrente Contínua Complemento: Modo Geração

VI - Valor Indicado pelo Instrumento	VRef - Valor de Referência

Faixa de indicação: 0,00 Ohm à 400,00 Ohm Valor de uma divisão: 0,01 Ohm Complemento: Modo Geração

## Pág. 6/12

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | VRef - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| 40,00 | 40,0006 | -0,0006 | 0,0057 | Ohm | 2,00 | ∞ |
| 100,00 | 100,0011 | -0,0011 | 0,0057 | Ohm | 2,00 | ∞ |
| 200,00 | 200,0017 | -0,0017 | 0,0057 | Ohm | 2,00 | ∞ |
| 300,00 | 300,0017 | -0,0017 | 0,0057 | Ohm | 2,00 | ∞ |
| 400,00 | 400,0022 | -0,0022 | 0,0057 | Ohm | 2,00 | ∞ |

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N º 0171 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 5LO4PN23

Faixa de indicação: -200,0 °C à 850,0 °C

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRef | VI - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| -99,95 | -99,8 | 0,15 | 0,11 | °C | 2,00 | ∞ |
| 100,05 | 100,2 | 0,15 | 0,11 | °C | 2,00 | ∞ |
| 300,06 | 300,3 | 0,24 | 0,11 | °C | 2,00 | ∞ |
| 500,07 | 500,3 | 0,23 | 0,11 | °C | 2,00 | ∞ |
| 700,07 | 700,5 | 0,43 | 0,11 | °C | 2,00 | ∞ |

Valor de uma divisão: 0,1 °C Tipo de sensor: PT100 Complemento: Modo Medição

VI - Valor Indicado pelo Instrumento	VRef - Valor de Referência

Faixa de indicação: -210,0 °C à 1200,0 °C

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRef | VI - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| -69,93 | -70,1 | -0,17 | 0,12 | °C | 2,00 | ∞ |
| 150,07 | 150,0 | -0,07 | 0,12 | °C | 2,00 | ∞ |
| 375,08 | 375,0 | -0,08 | 0,12 | °C | 2,00 | ∞ |
| 600,08 | 599,9 | -0,18 | 0,12 | °C | 2,00 | ∞ |
| 820,08 | 819,9 | -0,18 | 0,12 | °C | 2,00 | ∞ |

Valor de uma divisão: 0,1 °C Tipo de sensor: J Complemento: Modo Medição

VI - Valor Indicado pelo Instrumento	VRef - Valor de Referência

Faixa de indicação: -270,0 °C à 1370,0 °C

Valor de uma divisão: 0,1 °C Tipo de sensor: K Complemento: Modo Medição

## Pág. 7/12

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRef | VI - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| -18,91 | -19,0 | -0,09 | 0,14 | °C | 2,00 | ∞ |
| 260,10 | 259,9 | -0,20 | 0,14 | °C | 2,00 | ∞ |
| 545,10 | 544,9 | -0,20 | 0,14 | °C | 2,00 | ∞ |
| 830,11 | 829,9 | -0,21 | 0,14 | °C | 2,00 | ∞ |
| 1108,11 | 1107,9 | -0,21 | 0,14 | °C | 2,00 | ∞ |

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N º 0171 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 5LO4PN23

Faixa de indicação: 0,0 °C à 1300,0 °C

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRef | VI - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| 0,09 | 0,0 | -0,09 | 0,19 | °C | 2,00 | ∞ |
| 275,09 | 274,9 | -0,19 | 0,19 | °C | 2,00 | ∞ |
| 550,08 | 549,9 | -0,18 | 0,19 | °C | 2,00 | ∞ |
| 825,08 | 824,9 | -0,18 | 0,19 | °C | 2,00 | ∞ |
| 1099,08 | 1098,8 | -0,28 | 0,19 | °C | 2,00 | ∞ |

Valor de uma divisão: 0,1 °C Tipo de sensor: N Complemento: Modo Medição

VI - Valor Indicado pelo Instrumento	VRef - Valor de Referência

Faixa de indicação: 0,0 °C à 1760,0 °C

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRef | VI - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| 264,77 | 264,8 | 0,03 | 0,61 | °C | 2,00 | ∞ |
| 599,77 | 599,8 | 0,03 | 0,61 | °C | 2,00 | ∞ |
| 929,78 | 929,9 | 0,12 | 0,61 | °C | 2,00 | ∞ |
| 1259,78 | 1259,7 | -0,08 | 0,61 | °C | 2,00 | ∞ |
| 1594,78 | 1594,6 | -0,18 | 0,61 | °C | 2,00 | ∞ |

Valor de uma divisão: 0,1 °C Tipo de sensor: R Complemento: Modo Medição

VI - Valor Indicado pelo Instrumento	VRef - Valor de Referência

Faixa de indicação: 0,0 °C à 1760,0 °C

Valor de uma divisão: 0,1 °C Tipo de sensor: S Complemento: Modo Medição

## Pág. 8/12

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRef | VI - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| 264,59 | 264,8 | 0,21 | 0,54 | °C | 2,00 | ∞ |
| 599,62 | 599,9 | 0,28 | 0,54 | °C | 2,00 | ∞ |
| 929,64 | 929,8 | 0,16 | 0,54 | °C | 2,00 | ∞ |
| 1259,66 | 1259,7 | 0,04 | 0,54 | °C | 2,00 | ∞ |
| 1594,69 | 1594,9 | 0,21 | 0,54 | °C | 2,00 | ∞ |

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N º 0171 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 5LO4PN23

Faixa de indicação: -270,0 °C à 400,0 °C

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRef | VI - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| -105,11 | -105,1 | 0,01 | 0,18 | °C | 2,00 | ∞ |
| 7,90 | 8,0 | 0,10 | 0,18 | °C | 2,00 | ∞ |
| 119,92 | 120,0 | 0,08 | 0,18 | °C | 2,00 | ∞ |
| 229,93 | 230,0 | 0,07 | 0,18 | °C | 2,00 | ∞ |
| 344,94 | 345,0 | 0,06 | 0,18 | °C | 2,00 | ∞ |

Valor de uma divisão: 0,1 °C Tipo de sensor: T Complemento: Modo Medição

VI - Valor Indicado pelo Instrumento	VRef - Valor de Referência

Faixa de indicação: 200,0 °C à 1820,0 °C

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRef | VI - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| 809,35 | 808,6 | -0,75 | 0,63 | °C | 2,00 | ∞ |
| 1030,32 | 1029,8 | -0,52 | 0,63 | °C | 2,00 | ∞ |
| 1270,30 | 1269,7 | -0,60 | 0,64 | °C | 2,00 | ∞ |
| 1480,28 | 1479,6 | -0,68 | 0,64 | °C | 2,00 | ∞ |
| 1700,26 | 1699,6 | -0,66 | 0,63 | °C | 2,00 | ∞ |

Valor de uma divisão: 0,1 °C Tipo de sensor: B Complemento: Modo Medição

VI - Valor Indicado pelo Instrumento	VRef - Valor de Referência

Faixa de indicação: -200,0 °C à 850,0 °C

Valor de uma divisão: 0,1 °C Tipo de sensor: PT100 Complemento: Modo Geração

## Pág. 9/12

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | VRef - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| -100,0 | -99,98 | -0,02 | 0,11 | °C | 2,00 | ∞ |
| 100,0 | 100,02 | -0,02 | 0,11 | °C | 2,00 | ∞ |
| 300,0 | 300,08 | -0,08 | 0,11 | °C | 2,00 | ∞ |
| 500,0 | 500,13 | -0,13 | 0,11 | °C | 2,00 | ∞ |
| 700,0 | 700,22 | -0,22 | 0,11 | °C | 2,00 | ∞ |

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N º 0171 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 5LO4PN23

Faixa de indicação: -210,0 °C à 1200,0 °C

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | VRef - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| -70,0 | -69,99 | -0,01 | 0,12 | °C | 2,00 | ∞ |
| 150,0 | 149,99 | 0,01 | 0,12 | °C | 2,00 | ∞ |
| 375,0 | 375,04 | -0,04 | 0,12 | °C | 2,00 | ∞ |
| 600,0 | 600,11 | -0,11 | 0,12 | °C | 2,00 | ∞ |
| 820,0 | 820,09 | -0,09 | 0,12 | °C | 2,00 | ∞ |

Valor de uma divisão: 0,1 °C Tipo de sensor: J Complemento: Modo Geração

VI - Valor Indicado pelo Instrumento	VRef - Valor de Referência

Faixa de indicação: -270,0 °C à 1370,0 °C

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | VRef - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| -18,0 | -17,97 | -0,03 | 0,14 | °C | 2,00 | ∞ |
| 260,0 | 260,09 | -0,09 | 0,14 | °C | 2,00 | ∞ |
| 545,0 | 545,03 | -0,03 | 0,14 | °C | 2,00 | ∞ |
| 830,0 | 830,22 | -0,22 | 0,20 | °C | 2,23 | 12 |
| 1108,0 | 1108,09 | -0,09 | 0,14 | °C | 2,00 | ∞ |

Valor de uma divisão: 0,1 °C Tipo de sensor: K Complemento: Modo Geração

VI - Valor Indicado pelo Instrumento	VRef - Valor de Referência

Faixa de indicação: 0,0 °C à 1300,0 °C

Valor de uma divisão: 0,1 °C Tipo de sensor: N Complemento: Modo Geração

## Pág. 10/12

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | VRef - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| 0,0 | 0,05 | -0,05 | 0,19 | °C | 2,00 | ∞ |
| 275,0 | 275,11 | -0,11 | 0,19 | °C | 2,00 | ∞ |
| 550,0 | 550,07 | -0,07 | 0,19 | °C | 2,00 | ∞ |
| 825,0 | 825,15 | -0,15 | 0,19 | °C | 2,00 | ∞ |
| 1099,0 | 1099,13 | -0,13 | 0,19 | °C | 2,00 | ∞ |

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N º 0171 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 5LO4PN23

Faixa de indicação: 0,0 °C à 1760,0 °C

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | VRef - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| 265,0 | 264,99 | 0,01 | 0,61 | °C | 2,00 | ∞ |
| 600,0 | 600,05 | -0,05 | 0,61 | °C | 2,00 | ∞ |
| 930,0 | 930,13 | -0,13 | 0,61 | °C | 2,00 | ∞ |
| 1260,0 | 1260,15 | -0,15 | 0,61 | °C | 2,00 | ∞ |
| 1595,0 | 1595,28 | -0,28 | 0,61 | °C | 2,00 | ∞ |

Valor de uma divisão: 0,1 °C Tipo de sensor: R Complemento: Modo Geração

VI - Valor Indicado pelo Instrumento	VRef - Valor de Referência

Faixa de indicação: 0,0 °C à 1760,0 °C

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | VRef - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| 265,0 | 265,10 | -0,10 | 0,54 | °C | 2,00 | ∞ |
| 600,0 | 599,99 | 0,01 | 0,54 | °C | 2,00 | ∞ |
| 930,0 | 930,11 | -0,11 | 0,54 | °C | 2,00 | ∞ |
| 1260,0 | 1260,19 | -0,19 | 0,54 | °C | 2,00 | ∞ |
| 1595,0 | 1595,25 | -0,25 | 0,54 | °C | 2,00 | ∞ |

Valor de uma divisão: 0,1 °C Tipo de sensor: S Complemento: Modo Geração

VI - Valor Indicado pelo Instrumento	VRef - Valor de Referência

Faixa de indicação: -270,0 °C à 400,0 °C

Valor de uma divisão: 0,1 °C Tipo de sensor: T Complemento: Modo Geração

## Pág. 11/12

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | VRef - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| -105,0 | -104,96 | -0,04 | 0,18 | °C | 2,00 | ∞ |
| 8,0 | 8,04 | -0,04 | 0,18 | °C | 2,00 | ∞ |
| 120,0 | 120,02 | -0,02 | 0,18 | °C | 2,00 | ∞ |
| 230,0 | 230,03 | -0,03 | 0,18 | °C | 2,00 | ∞ |
| 345,0 | 345,05 | -0,05 | 0,18 | °C | 2,00 | ∞ |

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N º 0171 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 5LO4PN23

Faixa de indicação: 200,0 °C à 1820,0 °C

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | VRef - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| 809,0 | 809,19 | -0,19 | 0,63 | °C | 2,00 | ∞ |
| 1030,0 | 1030,14 | -0,14 | 0,63 | °C | 2,00 | ∞ |
| 1270,0 | 1270,26 | -0,26 | 0,63 | °C | 2,00 | ∞ |
| 1480,0 | 1480,29 | -0,29 | 0,63 | °C | 2,00 | ∞ |
| 1700,0 | 1700,43 | -0,43 | 0,63 | °C | 2,00 | ∞ |

Valor de uma divisão: 0,1 °C Tipo de sensor: B Complemento: Modo Geração

VI - Valor Indicado pelo Instrumento	VRef - Valor de Referência

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRef | VI - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| 3,0000 | 2,999 | -0,0010 | 0,0011 | V | 2,52 | 6 |
| 15,0000 | 14,998 | -0,0020 | 0,0019 | V | 2,43 | 7 |
| 27,0000 | 26,998 | -0,0020 | 0,0018 | V | 2,03 | 116 |

Faixa de indicação: 0,000 V à 30,000 V Valor de uma divisão: 0,001 V Complemento: Modo Medição - Canal 2

VI - Valor Indicado pelo Instrumento	VRef - Valor de Referência

| Valores Encontrados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRef | VI - Média de 3 Leituras | Erro | Incerteza Expandida | Unidade de Medida | k | Veff |
| 2,0000 | 1,998 | -0,0020 | 0,0011 | mA | 2,25 | 11 |
| 10,0000 | 9,998 | -0,0020 | 0,0017 | mA | 2,05 | 83 |
| 19,0000 | 18,998 | -0,0020 | 0,0026 | mA | 2,03 | 488 |

Faixa de indicação: 0,000 mA à 22,000 mA Valor de uma divisão: 0,001 mA Complemento: Modo Medição - Canal 2

VI - Valor Indicado pelo Instrumento	VRef - Valor de Referência

# Calibração realizada sem ajuste prévio.

------------------------ Fim do certificado ------------------------

## Pág. 12/12